Relatório 1

Laboratório de Instrumentação Elétrica

Prof. Marcelo N.P. Carreño e Profa. Inés Pereyra

Turma 6

31/10/22

Antonio Oliveira Pedroso da Cruz					NUsp: 11798787

Daniel Martins Cabanas                                                                        NUsp: 12486742

João Pedro Lima Affonso de Carvalho                                               NUsp: 11260846

1) Objetivos:

Para o relatório 1, os nossos objetivo eram:

- entender o funcionamento dos componentes a serem utilizados

- esquematizar e montar o circuito conectando o microfone, o amplificador, o arduino e o computador

- testar o funcionamento de todas as partes (juntas e individualmente)

- caracterização do microfone, evidenciando a necessidade de amplificar o sinal

- Implementar o código do arduino para o conversor digital

- Implementar código do VI para visualizar o sinal no domínio do tempo e sua FFT

2) Esquema do circuito:

O circuito (imagem abaixo) consiste do microfone, conectado ao circuito amplificador, e sua saída conectada à uma entrada analógica do Arduino

Figura 1 - Diagrama elétrico do Circuito

Figura 1.1 - Circuito montado

Para utilizar o microfone, conectamos um dos terminais ao terra, o terminal com o resistor à uma tensão de 5 V e o terceiro terminal (do meio) é a saída do sinal adquirido.

O amplificador foi alimentado à uma tensão também de 5 V e sua saída se conecta à entrada analógica A0 do Arduino, o potenciômetro do circuito amplificador (R2 na imagem) foi ajustado para o funcionamento adequado.

O arduino foi conectado ao computador por um cabo USB.

Os componentes foram testados individualmente - primeiro o funcionamento do microfone, depois do amplificador e por fim do arduino -  posteriormente testamos todos conectados e os resultados serão discutidos nos próximos tópicos.

3)Caracterização do microfone:

Tendo o microfone funcionando corretamente, medimos o sinal adquirido com e sem amplificação para frequências de 400 Hz, 800 Hz e 1,3 kHz

Foi usado um aplicativo para celular para emitir os sinais nas frequências desejadas.

Figura 2 - Esquema de aquisição do sinal

Medições sem amplificação:

400 Hz:

Figura 3 - Tela do osciloscópio para um sinal de 400 Hz sem amplificação

800 Hz:

Figura 4 - Tela do osciloscópio para um sinal de 800 Hz sem amplificação

1300 Hz:

Figura 5 - Tela do osciloscópio para um sinal de 1300 Hz sem amplificação

Medições com amplificação:

400 Hz:

Figura 6 - Tela do osciloscópio para um sinal de 400 Hz com amplificação

800 Hz:

Figura 7 - Tela do osciloscópio para um sinal de 800 Hz com amplificação

1300 Hz:

Figura 8 - Tela do osciloscópio para um sinal de 1300 Hz com amplificação

Como é possível perceber, o sinal sem amplificação é muito fraco - da ordem de mV - evidenciando a necessidade de usar um amplificador.

4) Implementação do VI

Para realizar a conversão do sinal analógico em digital, foi utilizado o conversor A/D nativo do arduino, que possui frequência de amostragem de aproximadamente 9000 Hz1, portanto, a frequência dos sinais deve ser de até 90002 = 4500 Hz, para que o critério de Nyquist seja respeitado.

Todos os sinais experimentados estão dentro da frequência máxima que pode ser capturada pelo arduino sem ocorrer rebatimentos e distorções.

O VI foi desenvolvido com dois objetivos: exibir o sinal no domínio do tempo e sua FFT.

Foi tomado como base o arquivo  LabViewADC_2022_v1_template.vi  e usado como referência o FFT_exemplo.vi para implementar a FFT.

O diagrama de blocos (imagem abaixo) captura o sinal vindo do arduino, multiplica pela LSB (VCC2resolução) e conecta ao bloco de build waveform na entrada Y, e a frequência de amostragem é invertida e então usada como eixo X do gráfico do sinal obtido na entrada dt.

Do bloco build waveform, o sinal vai para um waveform chart - o qual é exibido na interface do VI - e para um bloco de Spectral Measurements, que calcula a FFT do sinal, e a emite pela saída FFT (RMS), a qual também se conecta a um waveform chart para ser exibido na interface. A saída FFT (RMS), por sua vez, constrói o espectro de magnitudes do sinal.

Figura 8 - Diagrama de blocos do VI implementado

Interface gráfica:

Figura 9 - Interface do VI para um sinal de 800 Hz

Na interface do VI, é possível alterar alguns dados do sinal (frequência de amostragem, resolução etc) e os sinais obtidos são exibidos nos gráficos.

No gráfico da FFT, sempre estará presente um valor para a frequência de 0 Hz, isso ocorre porque existe uma parte contínua no sinal adquirido devido ao amplificador, que por ser contínua terá frequência nula.

5) Conclusões

O circuito montado funcionou como esperado, e a amplificação se mostrou indispensável pois o sinal é muito fraco.

A conversão do sinal digital do arduino foi feita através do código disponibilizado no moodle (ArduinoADC_2Etapa_2019_v0.ino) sem nenhuma alteração.

O código desenvolvido do VI também funcionou corretamente e foi possível observar o sinal adquirido pelo microfone e sua FFT, o que será útil para as próximas etapas.

6) Referências bibliográficas

- https://forum.arduino.cc/t/maximum-sampling-receiving-frequency-of-arduino-analog-vs-digital/693167/5;

https://www.pakequis.com.br/2018/01/Arduino-ADC-Sampling-Rate.html